## Slide 1: Ověření účinnosti a bezpečnosti magneticky navigovaného katetru na zvířecím modelu
MUDr. Jiří Jež

## Slide 3: Úvod
Komorové arytmie představují závažnou komplikaci řady srdečních onemocnění a nejčastější příčinu náhlé srdeční smrti (NSS)
S úspěšnou léčbou pacientů s chronickými KV chorobami stoupá počet arytmologických komplikací
Efektivní léčba komorových arytmií je pro jejich často složitou etiopatogenezi často velmi obtížná, nedílnou součástí komplexní léčby je v současnosti ablace (RFA)

## Slide 4: 2. Parametry ovlivňující formaci ablační léze
Adekvátní hodnota CF a indexy z něj odvozené zvyšují efektivnost, transmuralitu léze a bezpečnost
ČAS
PŘÍTLAK
DALŠÍ
TEPLOTA
VÝKON
PŘÍTLAK = CONTACT FORCE (CF)

## Slide 5
Nadměrné zvyšování jakéhokoliv parametru bez ohledu na ostatní je rizikové
V místě aplikace zvyšuje riziko vzniku lokálních komplikací (koagul, příškvarů a steam POP)
POP = riziko poškození a perforace přehřáté tkáně hrotem katetru a vznik srdeční tamponády
Thompson N, Lustgarten D, Mason B, et al. The relationship between surface temperature, tissue temperature, microbubble formation, and steam pops. Pacing Clin Electrophysiol. 2009;32(7):833-841. doi:10.1111/j.1540-8159.2009.02397.x

## Slide 6: Jaký přítlak je optimální ?
Hodnota přítlaku (CF) má přímý vliv na bezpečnost a efektivitu výkonu
Je jiná doporučená hodnota CF pro mapování a jiná pro ablaci
Mapování
Anjo N., Nakahara S., Okumura Y, et al. Impact of catheter tip-tissue contact on three-dimensional left atrial geometries: relationship between the external structures and anatomic distortion of 3D fast anatomical mapping and high contact force guided images. Int J Cardiol, 222 (2016), pp. 202-208
Pro mapování doporučen nižší přítlak (pod 10g), vyšší působí distenzi tkáně a deformaci geometrie výsledného 3D modelu; regionální anatomické rozdíly v dosahovaných hodnotách CF
H. Mizuno, P. Vergara, G. Maccabelli, et al.Contact force monitoring for cardiac mapping in patients with ventricular tachycardia. J Cardiovasc Electrophysiol, 24 (2013), pp. 519-524
Zvyšující se CF je asociován se zvyšující se amplitudou potenciálů až do hodnoty 20g, poté následuje plateau; optimum pro mapování je 9g

## Slide 7
Bezpečnost
Snaha o optimalizaci hodnoty CF ( TOCCATA, EFFICAS I,II, SMART-AF, TOCCASTAR..)
Ikeda A, Nakagawa H, Lambert H, et al. Relationship between catheter contact force and radiofrequency lesion size and incidence of steam pop in the beating canine heart: electrogram amplitude, impedance, and electrode temperature are poor predictors of electrode-tissue contact force and lesion size. Circ Arrhythm Electrophysiol, 7 (2014), pp. 1174-1180
Vysoký CF během ablace je asociován s vyšší incidencí POP a vznikem lokálních trombů při RFA v komorovém myokardu
Shah D, Lambert H, Langenkamp A, et al. Catheter tip force required for mechanical perforation of porcine cardiac chambers. Europace, 13 (2011), pp. 277-283
Nejnižší přítlak nutný k perforaci pravé síně (131 g), pravé komory (159 g), levé síně (168 g) a levé komory (227 g)
Signifikantně nižší je přítlak nutný pro perforaci již ablované (min.40 g) než neablované (131 g) tkáně pravé síně, čas k perforaci dále zkracuje použití podpory sheathů (0.8 sec vs 3.2 s).

## Slide 8
ZÁVĚR: optimální hodnota CF při RFA komorových arytmií pohybuje v rozmezí ± 10-15 (20)g (s respektem k určitým anatomickým oblastem a strukturálním změnám – převodní systém, jizva, aneurysma, epikardiální tuk, předchozí RFA..)
S.E. Williams, J. Harrison, H. Chubb, et al.The effect of contact force in atrial radiofrequency ablation: electroanatomical, cardiovascular magnetic resonance, and histological assessment in a chronic porcine model. J Am Coll Cardiol EP, 1 (2015), pp. 421-431
Vysoký CF (>20 g) vede k většímu edému tkáně (při zobrazení MRI) než použití nižšího CF (<10 g) a to bez průkazu dosažení objemnější léze či zvýšení stupně transmurality
2019 HRS/EHRA/APHRS/LAHRS expert consensus statement on catheter ablation of ventricular arrhythmias
An impedance drop ≥10 ohms or a contact force ≥10 g is commonly used as a target for RF energy delivery.

## Slide 9: Využití RMN při RFA komorových arytmií
Nové práce dále přinášejí důkazy o srovnatelné efektivitě MAN i RMN přístupu, a to i při znalosti omezeného přítlaku RMN katetrů
Doposud chybělo přímé srovnání velikosti ablačních lézí při použití MAN a RMN systému při RFA v komorovém myokardu
  Turagam MK, Atkins D, Tung R, et al. A meta-analysis of manual versus remote magnetic navigation for ventricular tachycardia ablation. J Interv Card Electrophysiol, 49 (2017), pp. 227-235. doi:10.1007/s10840-017-0257-3
  Dang S, Jons C, Jacobsen PK, Pehrson S, Chen X. Feasibility of a novel mapping system combined with remote magnetic navigation for catheter ablation of premature ventricular contractions. J Arrhythmia. 2019;35(2):244-251. doi:10.1002/joa3.12157

## Slide 10: Cíle práce
Cílem naší práce bylo srovnání výsledného efektu, tzn. velikosti ablačních lézí v komorovém myokardu, vytvořených pomocí dálkově magneticky navigovaného ablačního katetru a manuálního ablačního katetru vybaveného contact-force technologií při použití různých hodnot přítlaku

## Slide 11
CF katetr
Ablační chlazený katetr
CF měří pomocí elektromechanické deformace mikropružinky zabudované v 3.5mm hrotu
CF systém v reálném čase zobrazuje přítlak katetru proti tkáni
Softwarově je plně integrovaný a kompatibilní se 3D EAM Carto
Thermocool® SmartTouch® (Biosense Webster Inc.)

## Slide 12: Systém dálkové magnetické robotické navigace katetrů NIOBE ES (Stereotaxis Inc. St. Louis, MO, USA)

## Slide 13
- Dálkové ovládání katetru s magnetickým hrotem
(Navistar® Thermocool® RMT, Biosense Webster)
pomocí změn vektoru magnetického pole
generovaného dvěma permanentními magnety umístěnými po stranách lůžka
Výhody - magnetické pole “přidržuje” katetr v konstatní a stabilní poloze
stabilní kontakt
možnost provádět výkony pomocí vzdáleného přístupu
manévrovatelnost , možné mapování a ablace jakýchkoliv arytmií a využití i v anatomicky komplikovaných oblastech (VSV), silně trabekularizovaná a anatomicky složité LK
Limitace - konstatní magnetické pole, neměnný přítlak katetru
Princip RMN (Remote Magnetic Navigation)

## Slide 14: Metodika experimentu

## Slide 15
Příprava a průběh ablačního výkonu
Protokol experimentu schválen Etickou komisí Veterinární a farmaceutické Univerzity (VFU) v Brně.
Všechny postupy na zvířatech byly prováděny v souladu s pokyny směrnice 2010/63/EU.
Za zvířecí model bylo vybráno prase domácí vzhledem k podobnosti prasečího srdce s lidským, co se týká velikosti a anatomické struktury
Intervenční část pokusu byla provedena v Animálním centru ICRC v prostorách VFU v Brně na katetrizačním elektrofyziologickém sále vybaveném systémem dálkové magnetické navigace Niobe ES (Stereotaxis, Inc., St. Louis, MO), angiolinkou Siemens, 3D EAM systémem CARTO a monitorovacím zařízením Pruca.
Crick SJ, Sheppard MN, Ho SY, Gebstein L, Anderson RH. Anatomy of the pig heart: comparisons with normal human cardiac structure. J Anat. 1998;193 ( Pt 1)(Pt 1):105-119. doi:10.1046/j.1469-7580.1998.19310105.x

## Slide 16: Průběh výkonu
10 prasat, stáří 6 měsíců, váha 50-60kg, rozděleno do 5 skupin á 2ks
  CA, OTI, UPV, invazivní monitorace TK, SaO2, kont.EKG, heparinizace..
  Cévní přístup: v. femoralis - 8F sheath, a. femoralis - 8.5F sheath (Agilis NXT, SJM, USA)
  Sheath Agilis retrográdně overwire technikou do LK, via IVC diagnostický kvadrupolární katetr do hrotu PK
3D CARTO model LK pro usnadnění navigace a lokalizace ablačních lézí
Parametry ablace (výkon 40W, doba aplikace 60s, proplach katetru 20ml/min) identické pro všechny skupiny, MAN-5G až MAN-20G proměnná hodnota přítlaku (CF)
Ve všech skupinách provedena stejná sekvence ablačních lézí pomocí radiofrekvenční energie v předem definovaných oblastech LK
  8 lézí (2x IVS,PS,LS,DS na hranici
  střední/apikální a bazální/střední části LK)

## Slide 17
1. skupina (RMN – dálkově magneticky řízená RFA)
Systém RMN Niobe ES (Stereotaxis, Inc)
V 2.-5. skupině (MAN-5G, MAN-10G, MAN-15G a MAN-20G – manuálně řízená RFA)
Thermocool® SmartTouch® (Biosense Webster Inc
MAN-5G: RFA provedena s přítlakem 5g
MAN-10G: RFA provedena s přítlakem 10g
MAN-15G: RFA provedena s přítlakem 15g
MAN-20G: RFA provedena s přítlakem 20g
Navistar® Thermocool® RMT (Biosense Webster Inc)
Proměnná hodnota CF:
Během každé aplikace RFA byly monitorovány parametry ablace (doba aplikace, výkon, teplota, impedance, přítomnost POP).

## Slide 18
Příprava orgánů, vyšetření 9.4T MR, měření lézí
Na konci experimentu zvířata v rámci anestezie usmrcena, provedena explantace srdce, perfúze kardioplegickým roztokem, uskladnění v nádobách v roztoku 10% formaldehydu
Vyšetření orgánů pomocí 9.4T MR v prostorách Akademie věd ČR v Brně
MR vyšetření byla provedena pomocí přístroje MR 9.4 T Bruker BioSpec 94/30USR
Bylo provedeno vždy 50 skenů po 2.0mm vrstvách v dlouhé ose a následná rekonstrukce; jednotlivými řezy byla vyšetřena oblast srdce od apexu směrem k bazi
Takto získaná zdrojová obrazová dokumentace poskytla podklady pro vizualizaci ablačních lézí, jejich kvantifikaci a následné zpracování získaných dat

## Slide 19
Příčný MR scan se zobrazením ablačních lézí
Příčný řez LK při sekci
(C,D)Histologické zobrazení lézí RMN vs MAN
A
C
B
D

## Slide 20: Výsledky
Hodnocené parametry:
  Objem ablačních lézí
  Hloubka ablačních lézí
  Transmuralita lézí ablačních lézí
  Ablační kompozitní index (ACI)
Metody hodnocení:
  MRI
  Statistická analýza:
  adjustovaný F test s Kenward-Rogers adjustovanými stupni volnosti vhodný pro malé typy souborů, post-hoc test (vícerozměrné testování) s užitím Tukey-Kramer adjustace, zobecněný smíšený model pro binomickou proměnnou s logistickou linkující funkcí, software SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, NC, US) a Prism 6.1 (GraphPad Software)

## Slide 21
Počet identifikovatelných lézí
8 (MAN-15) až 21 (MAN-10); celkem 78 lézí (v MAN-15 uhynutí jednoho z pokusných zvířat v úvodu výkonu)

## Slide 22: Objem ablačních lézí
Ve sledovaném parametru objem ablační léze se skupina RMN na dané hladině významnosti paradoxně statisticky významně nelišila od žádné ze skupin MAN (p=0.318)
P hodnota alespoň velice blízko významnosti byla nalezena mezi skupinou RMN a skupinami MAN-15G (p=0.077) a MAN-20G (p=0.080)
Objem ablačních lézí ve skupině RMN činil 821.82±333.58 mm3, zatímco ve skupině MAN-15G a MAN-20G byly měřeny objemy 1256.00±636.53 mm3, resp. 1246.14±427.80 mm3.
Chart: Objem léze
| RMN | MAN-5 | MAN-10 | MAN-15 | MAN-20
Řada 1 | 821.83 | 968.13 | 950.72 | 1225.42 | 1212.93

## Slide 23
Hloubka ablačních lézí
Ve skupině RMN oproti ostatním MAN skupinám nebyl shledán statisticky významný rozdíl, s vyjímkou skupiny MAN-5G (p=0.04), v níž byla hloubka lézí menší v porovnání s RMN.
Mezi těmito dvěma skupinami (RMN vs MAN-5G) činil rozdíl v hloubce léze 2.27 mm (11.17±2.36 mm v RMN skupině versus 8.90±2.07 ve skupině MAN-5G)
Hloubka lézí ve skupině RMN se nejvíce blížila hloubce lézí ve skupinách MAN-15G a MAN-20G (p=0.951, respektive p=0.567).
Chart: Hloubka léze
| RMN | MAN-5 | MAN-10 | MAN-15 | MAN-20
Řada 1 | 11.17 | 8.09 | 9.53 | 11.26 | 11.8

## Slide 24
Transmuralita ablačních lézí
Transmurality léze bylo dosaženo u lézí napříč všemi experimentálními skupinami
Mezi stupněm transmurality (definovaným poměrem hloubky léze a tloušťky srdeční stěny) a výskytem transmurálních lézí (23.53% a 26.67% lézí ve skupině RMN, resp. ve skupinách (MAN) nebyl pozorován statisticky významný rozdíl (p=0.691)
Průměrný stupeň transmurality ve skupině RMN činil 76.40±16.46%.
Chart: Transmuralita léze
| RMN | MAN-5 | MAN-10 | MAN-15 | MAN-20
Řada 1 | 76.1 | 71.11 | 81.36 | 77.92 | 78.01

## Slide 25
Ablační kompozitní index (ACI)
Při srovnání tohoto ACI pro skupinu RMN nebyl v tomto parametru shledán statisticky signifikantní rozdíl od skupin MAN-5G a MAN-10G (p value=0.25, resp. 0.20)
Byl nalezen statisticky významný rozdíl při porovnání RMN skupiny se skupinami MAN-15G a MAN-20G (p<0.01, resp. p=0.02)
Obě tyto posledně jmenované skupiny se prezentovali nejvyšší hodnotou ACI
Chart: ACI
| RMN | MAN-5 | MAN-10 | MAN-15 | MAN-20
Řada 1 | 0.036 | 0.025 | 0.046 | 0.066 | 0.057

## Slide 26
Výskyt POP mezi jednotlivými skupinami nebyl statisticky významný (OR 0.863[0.284-2.626]).
Přítomnost POP neměla vliv na výsledný objem ablačních lézí (p=0.632).
Celkově 78 ablací, z toho bez POP dokončeno 50 aplikací, u 28 během aplikace detekován POP
Přítomnost byla hodnocena podle typické akustického fenomenu provázejícího POP se současným objektivní změnou (nárůstem) impedance
Indukce fibrilace komor byla zaznamenána při jedné aplikaci ve skupině RMN a v 11 případech ve skupinách MAN, nicméně tato komplikace nebyla podrobena další analýze z důvodu nedostatku souvisejících dat.
Nebyla zaznamenána žádná akutní komplikace ve smyslu perforace tkáně a srdeční tamponády
Další hodnocené parametry
Tab.: Detailní analýza přítomnosti steam POP během RFA

## Slide 27
Akutní povaha experimentu
Problematika modelového zvířete /vysoká senzitivita k indukci FiKo, vysoký počet POP díky struktuře myokardu../
Malý počet pokusných zvířat
Limitace

## Slide 28: Závěr
Naše experimentální výsledky prokazují, že systém dálkové magnetické navigace katetrů je v případě RFA v oblasti komorového myokardu ve smyslu termického efektu a formace akutních ablačních lézí srovnatelný s ablací provedenou manuálním katetrem a přítlakem v rozmezí 5-20g
Naše kvantitativní nálezy umožňují odhadnout kvalitu, velikost a formování RMN lézí při použití daného nastavení
Získaná data dále přispívají k bezpečnému a efektivnímu využití systému dálkové magnetické navigace a magneticky navigovaných katetrů při RFA komorových arytmií v humánní elektrofyziologické praxi.

## Slide 29: Děkuji za pozornost !

## Slide 30: Ablační kompozitní index (ACI)
Byl implementován v této studii za účelem integrovat všechny procedurální parametry a postprocedurální histopatologické nálezy
ACI je definován rovnicí:
* Vlesion = objem hodnocené léze, T% = relativní stupeň transmurality (poměr mezi hloubkou léze a lokální tloušťkou srdeční stěny), L% = relativní počet lézí nalezený v každém orgánu, trel = doba aplikace RFA přesahující cílovou hodnotu 60s, SP = přítomnost/nepřítomnost POP (0 nebo 1), VF = přítomnost/nepřítomnost FiKo během aplikace (0 nebo 1), = součet kohortově specifických ACI sloužící k homogenizaci různých skupin před srovnáním. V indexu je přiřazeno kladné znaménko k faktorům, které vedou k pozitivním dopadům, zatímco záporné znaménko k faktorům představujícím nežádoucí události, obojí ve váženém vzorci.
Nejedná se o procedurální parametr !!! - Index uvedený v této práci musí být považován pouze za post-hoc experimentální aritmetické hodnocení lézí pro účely srovnání v rámci jednotlivých skupin zvířat v kontextu naší konkrétní práce bez přesvědčivé prediktivní hodnoty
Závěr: Ač názvem podobný, není ACI synonymem AI systému CARTO a pro použití jiných (zejména histopatologických veličin) není proto možné jeho klinické použití a tudíž ani korelace mezi těmito dvěma indexy